## Slide 1
Magnification | Pixels/micron | Pixels/100 nm | Scale bar
1,000X | 10 | - | 5 mm = 50 pixels
1,400X | 14 | - | 5 mm = 71 pixels
2,000X | 20 | - | 5 mm=100 pixels
2,700X | 28 | - | 5 mm=138 pixels
4,000X | 41 | - | 5 mm=205 pixels
5,000X | 54 | - | 2 mm=108 pixels
6,700X | 70 | - | 2 mm=140 pixels
8,000X | 84 | - | 2 mm=170 pixels
10K | 114 | 11 | 1 mm=114 pixels
14K | 145 | 15 | 1 mm=145 pixels
20K | 210 | 21 | 1 mm=210 pixels
27K | 280 | 28 | 0.5 mm = 147 pixels
40K | 392 | 39 | 0.5 mm=191 pixels
50K | 486 | 49 | 200 nm=98 pixels
67K | 661 | 66 | 200 nm=136 pixels
80K | 780 | 78 | 100 nm=78 pixels
100K | 998 | 100 | 100 nm=100pixels
140K | 1374 | 137 | 100 nm=137 pixels
200K | 2008 | 201 | 100 nm=201 pixels
270K | 2690 | 269 | 50 nm=135 pixels
370K | 3859 | 386 | 50 nm=193 pixels
450K | 4650 | 465 | 20 nm=93 pixels
JEOL 100 CX-II TEM calibration results for May-June 2019